# Индукционная система "Альфа 50Р"  для учебных классов и других небольших помещений до 50 кв.м

# Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-sistema-alfa-50r-dlya-uchebnykh-klassov-i-drugikh-nebolshikh-pomeschenii-do-50-kv-m

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система | Индукционная система должна подходить для учебных классов и других небольших помещений, когда важно, чтобы слабослышащий слышал все разговоры в помещении. В комплекте должен прилагаться потолочный микрофон, чувствительный микрофон должен улавливать звуки в радиусе нескольких метров от себя и передавать через индукционную петлю на слуховой аппарат слабослышащего. Индукционная система должна быть основана на усилителе индукционной петли, не ниже класса D и должна идеально подходит для любого применения, где требуется небольшая зона покрытия до 50 м². Система должна обладать разъемами для подключения микрофона и наушников напрямую к усилителю Для удобства использования система должна предполагать два вида установки микрофона под потолком и настольное. Для стабильной и непрерывной работы система должна быть оснащена настраиваемыми регуляторами уровня для каждого входа и компенсацией металлических объектов. Аудиопроцессор усилителя должен быть оснащен автоматической регулировкой усиления, которая помогает подавлять громкие шумы, шипение и щелчки. Питание: не менее 100 В и не более 250 В Частота: не менее 45 Гц и не более 65 Гц Потребляемая мощность: не менее 15 Вт и не более 19 Вт Максимальный действующий выходной ток: не менее 3А и не более 5А. Максимальное действующее напряжение нагрузки: не менее 4В и не более 6В Максимальная площадь квадратной петли: не более 50 м2 (не менее 4х4 м и не более 8х8 м) Частотная характеристика–3 дБ: не менее 115 Гц и не более 6 кГц согласно МЭК 60118-4 Входное сопротивление: Микрофон: 1 кОм; Линия: 100 кОм; Вылет: 20 кОм. Фантомное питание микрофона: 12В Компенсация металлических объектов: наличие Кабель для подключение: не менее 30 м и не более 45 м Микрофон плоский с покрытием APM : наличие Регуляторы уровня для каждого входа: наличие Светодиодные индикаторы: наличие Разъемы и подключение: Микрофон (3,5 мм) Линия (3,5 мм стерео разъем) Digital Outreach (4-ходовая вставная винтовая клемма; вход постоянного тока; петля (2-ходовая вставная винтовая клемма)). Размеры (включая элементы питания): не менее 30х130х125 мм и не более 40х140х135 мм Вес усилителя: не менее 340 г и не более 400 г Комплектация: Усилитель индукционной петли: не менее 1 шт. Микрофон с покрытием APM: наличие Кабель для индукционной петли: наличие. |